|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 种植机 | | | |
| **采购数量** | 1台 | | **设备预算** | 4万 |
| **主要技**  **术参数** | | 1. 自动冲水，水量可调，冲水量60-100ml/min，设有三种冲水模式。 2. 动力输出的初始切削转数和扭力参数出厂前已设置在种植机内，使用时不用设置即可使用 3. 操作程序5组，适合20：1的种植手机。 4. 两种种植模式：定速和无极变速，根据医生的需求，可任意切换: 5. 速度可选范围：300-40,000 rpm，连续可调。 6. 最大扭矩≥70 Ncm，,调整范围5-70Ncm 7. 马达最大扭矩≥5.5 Ncm 8. 为LED自发光光源，无需种植主机加配光纤。 9. 9、20：1的种植专用手柄，按压式 10. 冲水卡夹可 拆卸，可135℃高温高压消毒 | | |
| **说明** | | 1. 保修时间：（常规保修 3 年，可视需延长） 2. 到货时间：签订合同后 个月 3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 6 月内。 4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 / 月内 5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。 6. 设备使用期限 5 年。 7. 其他： | | |