技术规格

设备名称：多功能数字化X射线摄影系统

数量：一台

设备用途说明：能给病人进行全身各部位立位和卧位投照摄影

设备主要构成：

4.1数字化平板探测器

4.2 X光球管

4.3高频高压发生器及曝光控制系统

4.4满足立、卧位检查需要的DR摄影装置

4.5滤线栅

4.6专用图像采集/处理工作站

主要技术及系统概述：

★5.1自主研发直接数字化平板探测器

5.1.1探测器成像介质：非晶硅

5.1.2探测器TFT成像板结构：非拼接TFT整板

★5.1.3探测器有效成像尺寸：16″×16″

5.1.4探测器检测像素矩阵：≥2.8k×3k

★5.1.5探测器检测单元尺寸：＜143um

5.1.6动态范围：≥14bit

5.1.7自曝光至图像在监视器上显示的时间：≤5s

5.1.8 DQE值（量子转换效率）：≥70%

5.1.9最大极限空间分辨率：≥3.6Lp/mm

5.1.10数字平板探测器冷却方式为自然冷却，无须额外辅助冷却

★5.2 进口X光球管

5.2.1功率：≥50KW

5.2.2阳极热容量：≥140kHu

5.2.3双焦点：0.6mm（小焦点）/ 1.2mm（大焦点）

5.3高压发生器及曝光控制系统

★5.3.1 类型：自主研发高频高压发生器，提供研发证明

5.3.2 输出功率：≥50kW

5.3.3 输入电源：380V 50HZ 三相电源

5.3.4 输出电压：40～150kVP

5.3.5 最大摄影mA：≥600mA

5.3.6 最短曝光时间：≤1ms

5.3.7 最大mAs：≥600mAs

5.3.8 摄影方式应包括普通摄影，滤线器摄影

★5.3.9应具备曝光参数单元化菜单，直接通过采集软件调节曝光参数，无单独曝光操作台

5.3.10 具有故障状态显示功能

5.4 DR摄影装置

★5.4.1采用一体化无天地轨紧凑型摄影床

5.4.2床面移动行程:纵向移动 ≥1200mm，横向移动 ≥200mm

5.4.3 X射线源组件支柱移动行程≥1200mm

5.4.4 X射线管焦点距地垂直移动范围不小于810mm～1710 mm，电动

5.4.5 X射线管组件绕横臂转动范围不小于+120°～-120°

5.4.6 X射线源组件支柱自转范围不小于+180°～-180°，且相隔 90°处均能定位

5.4.7 病人支承床承重≥130kg

5.4.8立式摄影架：探测器中心距地≤ 450mm，摄影台的行程应≥1300mm

5.4.9 X管球机头配有≥9吋彩色液晶触摸屏显示控制装置

★5.4.10 可在X管球机头控制装置上实现近台曝光参数选择以及图像采集协议选取设置，可显示当前患者曝光图像。

5.5 滤线栅

5.5.1尺寸：45×45cm

5.5.2 栅格比：8:1

5.5.3 焦距：≥1m

5.6 图像采集/处理工作站

5.6.1 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站

5.6.2 配置：Intel Core 2 Duo（酷睿2双核）≥3.0GHz

5.6.3 内存容量≥2G

5.6.4 硬盘容量≥500G

5.6.5 工作站显示器：≥24″单色医用液晶显示器

5.6.6 100M网络接口

5.6.7 DICOM3.0接口

5.7工作站图像处理软件功能：

5.7.1 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面

5.7.2 图像采集工作站应包含如下图像处理功能：

调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值

边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量

5.7.3  打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件及机械系统SID位置参数。

5.7.4  图像采集工作站和图像诊断工作站均应支持分格打印输出

5.7.5  支持无损压缩的高速传输

5.7.6  支持在线解压

5.7.7  支持DICOM 3.0（2000）最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST

5.7.8  不同患者图像可打印在同一张胶片上

5.8 整套设备要求：

5.8.1 符合DICOM3.0 100M网络传输，并负责网络联接配套

★5.8.2平板探测器、高压发生器、图像采集系统为同一厂家生产，必须提供除检测报告外的相关研发证明。

★5.8.3为保证产品稳定性，投标产品制造商是医学装备售后服务满意度排名单位可做优先考虑。

★5.8.4 如果图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试DR设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD 、CPI/MOD、CPI/PC，提供同时包含上述四项的测试通过证书。

★5.8.5投标产品制造商必须为《中华人民共和国医药行业标准》起草单位的可作优先参考。

★5.8.6支持DR设备远程会诊服务，包括图像上传、存储，诊断报告回复，云胶片存储（评标现场进行远程连接设备测试为依据）

供应商免费提供软件搭建区域影像软件平台的；软件由供应商或其下属控股公司自行研发生产的。2,供应商具备提供影像诊断报告的能力的，该报告若可以由知名三甲医院签字的3,供应商与知名互联网医疗企业有战略合作协议的，可做优先参考。

以上星号参数不是必须完全实质响应满足项，但可作为评标得参考依准。

- 法定代表人授权委托书

徐州市口腔医院总务科：

_______________________系中华人民共和国合法企业，特授权______代表我公司（单位）全权办理针对______________的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

本公司对本项目_________________所提供的产品均为原厂全新合格产品，保证所递交的投标文件所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：