**法定代表人授权委托书**

徐州市口腔医院总务科：

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_系中华人民共和国合法企业，特授权\_\_\_\_\_\_代表我公司（单位）全权办理针对\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名： 性别： 电话：

 单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

**承诺书**

 （投标人名称）在此承诺：

本公司对本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_所提供的产品均为原厂全新合格产品，保证所递交的投标文件所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

笑气镇定镇痛设备参数

技术参数要求：

**一、基本要求**

1.1 具有国家食品药品监督管理局颁发的II、III类医疗器械注册证

**二、显示**

2.1 7 寸宽屏真彩液晶触摸屏

2.2 控制方式：数字化电子式控制

流量：数字化电子控制

浓度：数字化电子控制

压力：数字化电子检测

2.3 显示

1、可显示输出混合气体总流量、氧气流量，笑气；流量；

2、笑气和氧气浓度

3、气源压力、时间、电池电量

4、报警开（关）状态、混合气体开关状态

5、各项参数均图形、数字显示

2.4 可自定义屏幕显示功能：数字、图形、混合

**三、报警功能**

3.1 声音、灯光，文字报警系统，一旦出现异常情况，可自动报警

3.2 气源防误接功能，电子监察气源误接报警

3.3 氧浓度低于 30%报警并截断笑气，自动补偿空气

3.4 截流功能：当氧气\笑气供气压力<150Kpa 时,笑气自动切断,并报警

3.5 非重复呼吸循环系统：在进、出气口部位有单向阀门防止患者重新吸入呼出的气体

3.6 流量自稳功能：当改变笑/氧气体比例时保持总流量不变

3.7 笑/氧比例自稳功能：当改变输出气体流量大小时保持笑/氧气体比例不变

3.8 自动空气补偿功能：供气不足时自动补偿空气，保证任何情况下病人不会“憋气”

3.9 “一键洗肺”功能：当治疗结束时按压快捷键直接按原流量供给纯氧，安全快捷

3.10 呼吸气囊：监测输出气体的流量，保证混合气体的流量适合病人

3.11 内置锂电池：可用 2 小时以上

**四、精度/调节范围**

4.1 氧气浓度调节范围：30%~100%

4.2 氧气浓度调节精度：1%

4.3 笑气浓度调节范围：0%~70%

4.4 笑气浓度调节精度定：1%

4.5 混合气体流量调节范围：0~20L/min

4.6 混合气体流量调节精度 0.1L/min，

4.7 有中心供氧接口

4.8安装方式台/便俩用式的安装方式，可以根据医院的实际使用情况用不同的方式

4.9气瓶安装方式封闭式气瓶推车，气瓶不外露

**五、软件管理功能**

5.1 参数设定功能：压力报警上下限的设定

5.2 存储功能：可选配 5000 组以上病人信息存储

5.3 计费功能：以时间为单位的计费模式、以流量为单位的计费模式、以单一气体流量为单位的计费模式

**选配**

1、浓度、流量调节精度的设定：笑气/氧气浓度调节精度可设定：1%、2%、5%、10%；

混合气体流量调节精度可设定 0.1L/min，0.5L/min，1L/min，2L/min。0.5

1. 自定义镇痛模式：可自定义 10 组以上操作模式
2. 双精度操作模式（俩种精度调节，大小精度随时切换)
3. 血氧监护仪
4. 废气排放装置