倒置显微镜招标参数

1 光学系统：无限远光学校正系统，机身一体化设计，两侧具有较大的操作空间

2 物镜转换器：4孔式物镜转换器，M25 螺纹

3 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，粗调旋钮扭矩可调，行程9mm, 备有上、下限位装置，上调节行程为9 mm, 最小调节2 µm；

*4 透射光照明装置：5W LED 照明，35000小时寿命；自动关机（可调节），滤色片插槽；

5 观察镜筒：宽视野双目镜筒：铰链式，视场直径≥20

6固定式载物台 （长*宽）262*212mm；

*7 聚光镜：长工作聚光镜，NA. ≥0.43，WD≥40mm，阑可调，调节前置

*8 照明支柱调节：照明支柱可调节高低，可自行替换聚光镜;并可调节聚光镜WD

*9 自动光强：相衬与明场转换时，光强自动调节

*10相衬： 5x,10x,20x,40x

*11 长工作距离相衬物镜，

5X（N.A. 0.12，W.D. ≥14）；10X（N.A. ≥0.22，W.D. ≥7.8）；20X（N.A. ≥0.30，W.D. ≥3.7）；40X PH2（N.A. ≥0.50，W.D. ≥2）

12目镜：高眼点目镜，10×

13与显微镜同一品牌500万像素彩色相机：

14 物理像素不低于2592x1944

15 具有HDMI接口可直接链接播放设备

16内置4GB SD卡，在不连接电脑的情况下通过遥控器控制摄像头采集及存储图像

17最高速度达每秒30帧的全高清分辨率（1920x1080）动态实时图像。

- 法定代表人授权委托书

徐州市口腔医院总务科：

_______________________系中华人民共和国合法企业，特授权______代表我公司（单位）全权办理针对______________的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

本公司对本项目_________________所提供的产品均为原厂全新合格产品，保证所递交的投标文件所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：