手术无影灯技术参数

**技术规格：**

1、照度（Lux）：子灯≤130,000

2、色温可调（K）3500-4500

3、演色性指数（CRI）96

4、红色还原指数（Ra)96

5、调光范围10—100%

6、术者头部温升≤0.5℃

7、术野温升≤2℃

8、照明深度≥80cm

9、光斑直径100-300MM

1. 灯泡类型进口LED
2. 灯泡平均寿命≥60000h

★12、LED灯杯直径≥60mm（提供实物尺寸图片证明文件）。

★13、灯泡数量子灯24LEDS（主灯）+72LEDS（副灯）

14、高度调整≥118cm

15、LED灯杯散热片≥33mm

16、LED灯头散热盖子灯≥90mm

17、弧形拉手尺寸≥270mm

★18、聚光板灯盘≤4等分

19、扇形调焦活动板半径子灯≥200mm

20、照度和色温调节范围≥12档

21、电源输入100-240VAC,50/60Hz

22、功率子灯50W